|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nabava laboratorijskih hladnjaka** | | | |
| **Obrazac III – Izjava Ponuditelja vezana za tehničke specifikacije** | | | |
| **Opis** | **Laboratorijski hladnjak za pohranu uzoraka, reagensa i kemikalija** |  |  |
| **Količina** | **3** | **Ponuđene specifikacije** | **Referenca na katalog, izjavu ponuditelja i ostalu tehničku dokumentaciju** |
| **Opis uređaja** | * raspon temperature hladnjaka +2 °C...+12 °C * volumen unutrašnjosti minimalno 250 L * vanjske dimenzije maksimalno ŠxDxV: 65x65x180 cm * unutrašnjost nehrđajući čelik * minimalno 4 pune police od nehrđajučeg čelika AISI 304 ili bolje * puna vrata sa ključem * sustav za automatsko odmrzavanje hladnjaka * sustav za automatsko isparavanje kondenzata * integrirani snimač podataka * USB priključak za prijenos podataka na računalo * LCD zaslon sa prikazom radne temperature * vizualni i zvučni alarmi za nepovoljna stanja * kotači, 4 kom * priključak 230V, 50Hz |  |  |
| **Ostali uvjeti** | * instalacija i testiranje sistema * osiguran servis i rezervni dijelovi * trening u laboratoriju korisnika * garancija minimalno 24 mjeseca * dokumentacija: sva dokumentacija i upute za rad na engleskom ili hrvatskom jeziku |  |  |
|  | | | |
| **Opis** | **Laboratorijski kombinirani hladnjak / zamrzivač za pohranu uzoraka, reagensa i kemikalija** |  |  |
| **Količina** | **2** |  |  |
| **Opis uređaja** | * raspon temperature hladnjaka minimalno +2 °C...+15 °C * raspon temperature zamrzivača -25 °C... -10 °C * volumen unutrašnjosti hladnjaka minimalno 180 L * volumen unutrašnjosti zamrzivača minimalno 100 L * vanjske dimenzije maksimalno ŠxDxV: 65x65x200 cm * unutrašnjost nehrđajući čelik * hladnjak s minimalno 3 pune police od nehrđajučeg čelika AISI 304 ili bolje * zamrzivač s minimalno 2 ladice od nehrđajučeg čelika * puna vrata sa ključem za obje komore * sustav za automatsko odmrzavanje hladnjaka, ručno odmrzavanje zamrzivača * sustav za isparavanje kondenzata * integrirani snimač podataka * USB priključak za prijenos podataka na računalo * LCD zaslon sa prikazom radne temperature za obje komore * vizualni i zvučni alarmi za nepovoljna stanja * kotači, 4 kom * priključak 230V, 50Hz |  |  |
| **Ostali uvjeti** | * instalacija i testiranje sistema * osiguran servis i rezervni dijelovi * trening u laboratoriju korisnika * garancija minimalno 24 mjeseca * dokumentacija: sva dokumentacija i upute za rad na engleskom ili hrvatskom jeziku |  |  |
|  | | | |
| **Opis** | **Prijenosni hladnjak za prijevoz uzoraka oborine, zraka i lebdećih čestica, sa opcijama grijanja i hlađenja** |  |  |
| **Količina** | 1 |  |  |
| **Opis uređaja** | * temperature hlađenja u rasponu minimalno +3°C ... +16°C * funkcija grijanja koja postiže radne temperature u rasponu minimalno +48°C ... +65°C * volumen unutrašnjosti minimalno 20 L * vanjske dimenzije maksimalno ŠxDxV: 310x450x420 mm * priključak za automobil 12 ili 24 V * priključak 230V * masa uređaja maksimalno 7,5 kg |  |  |
| **Ostali uvjeti** | * instalacija i testiranje sistema * osiguran servis i rezervni dijelovi * trening u laboratoriju korisnika * garancija minimalno 12 mjeseci * dokumentacija: sva dokumentacija i upute za rad na engleskom ili hrvatskom jeziku |  |  |

Napomene:

- Ponuditelj popunjava kolonu **Ponuđene specifikacije** navodeći tehničke karakteristike.

- Ponuditelj u koloni **Referenca na katalog i ostalu tehničku dokumentaciju** upisuje stranicu/stranice s dokazom ponuđenih specifikacija.

- Ponuditelj ne smije mijenjati i/ili dopunjavati ostale stupce.

Naziv Ponuditelja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matični broj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ OIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Odgovorna osoba: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_